箱式气氛炉的操作规程

一、操作规程

1、检查线路；

2、开启空气开关；

3、按钮开关switch，看控温仪表的是否显示；

4、把物料放入炉膛内，用坩埚钳把物料放到正中间的位置；

5、塞好炉门砖，关好炉门并把炉门的螺丝拧紧；

6、检查炉子的气密性，往炉子里面冲入压强为0.04MPa的气体，放置1小时看炉子上压力表指针是否偏转，如果偏转对炉子进行检漏；

7、按洗炉子步骤进行洗炉；

8、设置仪表（工艺温度，即升温、恒温、降温程序曲线）。

二、注意事项

1、电炉第一次使用或长期停用后再次使用时，必须进行烘炉，否则容易造成炉膛开裂；

2、经常保持清洁，定期检查电炉接线是否接触良好；

3、电炉使用时，炉温不得超过额定温度，以免损坏加热元件。

4、工作过程中， 300℃以下，升温速率不宜过快；300℃以上，升温速率可以在10℃以内。

5、装取试样时一定要切断电源，以防触电;炉门开启时间应尽量短，以延长电炉使用寿命;

6、禁止向炉内灌注各种可燃性液体及熔解的金属；不得将沾有水和油的试样放入炉膛;不得用沾有水和油的夹子装取试样;

7、装取试样时要戴专用手套，以防烫伤; 不得随便触摸电炉及周围的试样;

8、试样应放在炉膛中间，整齐放好，切勿乱放;

9、使用完毕后应切断电源、水源;

10、未经管理人员许可，不得操作箱式气氛炉，严格按照设备的操作规程进行操作。

附：

一、洗炉膛步骤（真空泵预抽真空法）

1、从炉体右侧抽真空接口用软管连接真空泵；

2、对炉膛进行预抽真空；《真空压力－0.05mpa》

3、抽完后通入保护气体；《压力+0.04mpa》

4、再对炉膛进行预抽真空；

5、如此循环几次以达到炉膛内气氛要求。

二、烘炉工艺

1、电炉在正式使用前应先烘炉，具体步骤如下：

0－300℃                      1h升温

300℃                         3h保温

300－600℃                    1h升温

600℃                         3h保温

2、电炉闲置半年以上再次使用，应按上述工艺重新烘炉；

3、炉温升至300℃时开始向出料管的水冷腔中通入冷却水，出水温度以40－60℃为宜。用户最好选配冷水循环装置，以减少浪费。

三、安装接线

1、箱式气氛炉必须是安装在水平的不震动的平台上，远离爆炸性的气体和材料；

2、炉子的接线端子需连线到空气开关上，电源单相220V接法，N接零线L接火线。