马弗炉操作规程

1、通电前，先检查马弗炉电气性能是否完好，接地线是否良好，并应注意是否有断电或漏电现象；
2、接通电源，打开电源开关；
3、将温度设定到实验所需温度；
4、当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用，必须进行烘炉，烘炉时间：室温-200℃，打开炉门 4 小时； 200℃-400℃，关闭炉门2 小时； 400℃-600℃，关闭炉门 2小时；使用时，炉温不得超过马弗炉最高使用温度下限；
5、热电偶不要在高温状态或使用过程中拔出或插入，以防外套管炸裂；
6、经常保持炉膛清洁，及时清除炉内氧化物之类的杂物；炉子周围不要放置易燃易爆及腐蚀性物品；
7、禁止向炉膛内灌注各种液体及易溶解的金属；
8、实验完毕后，关闭开关，切断电源；
9、整理完毕现场后，方可离开；
10、马弗炉由专人定期校准、维护。