- 实验室纯水处理的操作规程

1、检查水源不锈钢球阀开关是否打开，电源线是否接通，并确定打开。

2、按下“电源”键，此时“系统制水”指示灯亮，并开始正常工作。

3、每隔2-3天，请在开机后取水前按一下“系统冲洗”按键。此时系统进行人工操作冲洗，冲洗时间为1-2分钟，冲洗完后，再按一下“系统冲洗”开关即自动关闭。

4、储水桶项上的塑料球阀请保持和管路连接方向一致，此时为打开状态，不要关闭此球阀开关，储水桶底部的真空塞子请勿拧动，否则会造成储水桶报废。

5、前置预处理器清洗：当仪器使用时一段时间后，白色的PP高分子纤维滤芯开始由白色变为黄色，此时用配套专用扳手卸下预处理器桶体，取出纤维滤芯用高压自来水冲洗，可以拍打冲洗，直到确定冲洗干净后再重新装上，重新安装时要检查桶体里面的塑料胶垫是否垫好，并确定安装好后桶体不漏水，如漏水需卸下重新检查。活性炭清洗也是同样的方法。正常情况下清洗时间为2-3个月/次。